采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.监测技术：红外光谱反射式生命体征检测技术； 2.侦测波长：红外波长910nm，红光波长660nm，误差≦2%; 3.测量范围：70%≦血氧饱和度≤100%，30bpms≦心率≦240bpmm; 4.测量精度：SPO2≦±3%(70%~100%)(静息状态)：心率≦±3%或≦±3bpm取大者(30bpm~180bpm)(静息状态)； 5.监测指标：对人体血氧饱和度、心率、体动进行连缋监测； 6.监测周期：正常睡眠作息≧7小时连续监测即可； 7.佩戴方式：医用双面胶粘贴于手掌大鱼际肌、手腕、脚踝内侧(推荐2-14周岁儿童)； 8.电池电量：内置锂电池，电量满足3个监测周期； 9.配件：多功能盒，具有收纳功能，数据传输功能以及充电功能； 10.配置扫码模组、热敏标签打印机、路由器等组件； 11.电源：220V、50HZ，三相市用电即可； 12.监测人数：20人次/晚，支持无限扩展，可满足大规模睡眠筛查； 13.监测仪发放：患者信息支持手动、身份证读卡等方式录入，一键智能发放； 14.监测仪回收：监测仪放置收发孔，自动完成数据回收； 15.自定义配置：可对机构信息、报告版式等内容进行自定义配置； 16.报告查看打印：支持报告全局查看、导出PDF和打印，支持数据详情查看； 17.科研模块：具备临床科研功能模块，支持全域数据分析及导出等； 18.AI算法：A1与机器学习算法加持，检测结果准确性≧95%(与PSG对比)； 19.数据分析：自动分析氧减指数(ODI)、最低血氧、氧减事件及分布、MOS评分、睡眠分期、心率、心率变异性等数据指标； 20.报告生成：自动生成报告和医生意见(可批量或单独修改)； 21.监测仪校准：智能维护、校准监测仪各项数据标准、精度。 |  |  |